## 手順のまとめ
まとめ：2023年8月8日 医療機器QMSコンサルタント 矢部久雄
A そのシステムがQMSシステムか否かを識別する
➀生産または品質システムの一部として直接使用されるソフトウェア · 生産プロセス、検査、テスト、または生産データの収集と処理の自動化を目的としたソフトウェア · 品質システム プロセスの自動化、品質システム データの収集と処理、または品質システム規則に基づいて確立された品質記録の維持を目的としたソフトウェア
②生産または品質システムをサポートするソフトウェア 低リスク · ソフトウェア システムをテストまたは監視する開発ツールとしての使用を意図したソフトウェア、またはスクリプトの開発および実行に使用されるものなど、生産または品質システムの一部として使用されるソフトウェアのテスト活動を自動化するソフトウェア · 品質記録の一部ではない一般的な記録管理の自動化を目的としたソフトウェア
③QMSシステムではない · 電子メールや会計アプリケーションなど、一般的なビジネス プロセスまたは操作の管理を目的としたソフトウェア · ネットワークや運用の継続性など、生産または品質システムに固有ではないインフラストラクチャの確立またはサポートを目的としたソフトウェア。
B リスクベースアプローチの決定
生産または品質システム ソフトウェアのリスクベースの分析では、適切なシステム構成と管理、システムのセキュリティ、データ ストレージ、データ転送、または操作エラーなど、ソフトウェアが意図したとおりに実行するのに影響を与えたり妨げたりする可能性のある要因を考慮します
➀高リスク： ソフトウェアの特徴、機能、または操作が意図したとおりに実行されないことにより、安全性を損なう品質問題が発生する可能性があり、医療機器のリスクが高まる可能性がある
| · デバイスの安全性または品質に不可欠であると特定された製品または製造プロセスの物理的特性に影響を与えるプロセス パラメータ (温度、圧力、または湿度など) を維持します。 · 製品またはプロセスの受容性を測定、検査、分析、および/または決定する際に、人による追加の認識またはレビューが制限されているか、またはまったく行われていない。 · データモニタリングまたは他のプロセスステップからの自動フィードバックに基づいて、追加の人間の認識またはレビューなしで、プロセスの修正またはプロセスパラメーターの調整を実行します。 · 医療機器の安全な操作に必要な、患者およびユーザーに提供される使用説明書またはその他のラベルを作成する。 · メーカーがデバイスの安全性と品質に不可欠であると特定したデータの監視、傾向分析、または追跡を自動化します。 | 例：製造資材投入の自動化システム（人のチェックなし）（ERP 管理システム） 例：製品配送自動化システム（ERP 管理システム） ・生産パラメーター (温度、圧力、処理時間など) を自動的に制御および調整するために使用される（MES）
②低リスク：
ソフトウェアの特徴、機能、または操作が、意図したとおりに実行されなくても安全性を損なうことが予見できる品質問題につながらない場合
意図したとおりに機能しなくても品質上の問題が生じない状況や、意図したとおりに機能しなくても安全性の低下につながるとは予測できない品質上の問題が生じる可能性がある状況が含まれます
| · 生産またはプロセスのパフォーマンスに直接影響を与えない監視およびレビューの目的で、プロセスからデータを収集および記録する。 · 是正措置および予防措置 (CAPA) ルーティング、苦情の自動記録/追跡、自動変更管理、または自動手順管理のための品質システムの一部として使用されます。 · データの管理 (データの処理、保存、および/または整理)、既存の計算の自動化、プロセスの監視の強化、または確立されたプロセスで例外が発生した場合のアラートの提供を目的としています。および/または · セクション V.A で説明されているように、生産または品質システムをサポートするために使用されます。 | 例：製造資材投入の自動化システム（人のチェックあり）（ERP 管理システム） ・グラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) 機能 ・製造実行システム (MES) を使用して、ワークフローの管理、進行状況の追跡、データの記録、および検証済みのパラメーターに基づくアラートまたはしきい値の確立
C. 適切な保証活動の決定
➀スクリプト化されていないテスト
· アドホック（必要に応じた） テスト
· エラー推測
· 探索的テスト
②スクリプト化されたテスト
· 堅牢なスクリプト テスト · 限定的なスクリプト テスト
③ソフトウェアの特徴、機能、または操作に障害が発生した場合に、安全性および/または品質が損なわれた場合の影響を軽減する可能性のある追加の管理またはメカニズムが品質システム全体に導入されているかどうか（活動軽減の検討）
・生産における制御を提供する活動、人、および確立されたプロセス ・ソフトウェア開発企業を選択および監視するための購入管理プロセス · 生産全体に組み込まれた追加のプロセス管理
· ソフトウェアの実装後にソフトウェアの問題や異常を監視または検出する目的で、ソフトウェアによって定期的または継続的に収集されるデータおよび情報
・バグトラッカー、自動テストなど ・ソフトウェアのライフサイクル全体にわたって、反復サイクルで継続的に行われるテストの使用
D.適切な記録の確立
1. ソフトウェアの特徴、機能、または操作の使用目的。 2. ソフトウェアの特徴、機能、または操作のリスクの決定。
3. 以下を含む、実施された保証活動の文書化:
· 保証活動に基づいて実施されたテストの説明。 · 見つかった問題 (例: 逸脱、失敗) と処置。
· 結果の許容可能性を宣言する結論声明。
· テスト/評価の日付とテスト/評価を実施した人物の名前。 · 必要に応じて確立されたレビューと承認 (たとえば、必要に応じて、署名権限を持つ個人の署名と日付)

## 保証活動と記録の事例のまとめ
作成：2023年8月8日 医療機器QMSコンサルタント 矢部久雄
事例
| 特徴、機能または操作 | 使用目的 | リスクベースの分析 | リスク | 保証活動 |  | Test Plan | [8 empty] | Test Results |  |  | Record | [9 empty] | その他の活動
[7 empty] | 試験の目的 | テストケース（段階的な手順） | 限定的なテストケース (段階的な手順) の特定 | 予想される結果 | 適用されたスクリプト化されていない試験の特定 | テストケースの独立したレビューと承認 | 試験計画のない特徴と機能の試験 | 試験計画のない故障モードの試験 | 高レベルの試験計画目標 (段階的な手順は不要) | テストケースの合格/不合格 | 試験計画の目的に対する合格/不合格 | 見つかった不具合/逸脱の詳細 | 使用目的 | リスクの決定 | 実施した試験の詳細説明 | 実施した試験の概要説明 | 各テストケースの合否結果 | 各目標の合否判定結果 | 見つかった問題と処置 | 結論Statement | 試験実施者、実施日 | 必要に応じて確立されたレビューと承認 | 生産における制御を提供する活動、人、および確立されたプロセス | ソフトウェア開発企業を選択および監視するための購買管理プロセス | 生産全体に組み込まれた追加のプロセス管理 | ソフトウェア実装後の定期的／継続的なデータ・情報収集 | バグトラッカー、自動テストなど | ソフトウェアライフサイクル全体にわたる継続的試験 | システム機能の評価 DQ | 設置 IQ | サプライヤーによる検証
|  |  |  | 高 | スクリプト化されたテスト | 屈強 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[6 empty] | 限定的 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
|  |  |  | 低 | スクリプト化されていないテスト | 必要に応じた | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[6 empty] | エラー推測 | [7 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[6 empty] | 探索的テスト | [8 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
（買い入れソフト） 不適合管理システム | 不適合 (NC) 開始操作 | 〇 | 低 |  |  | 探索的テスト | [23 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
| 電子署名機能: | 〇 | 低 |  |  | 必要に応じた | [23 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
| 製品封じ込め機能 | 〇 | 高 |  |  | 屈強 | [23 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
（買い入れソフト） 教育管理システム |  | 〇 | 低 |  |  | エラー推測 | [23 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
（買い入れソフト） ビジネス インテリジェンス ソリューション | 接続機能 | 〇 | 高 |  |  | 屈強 |  | 様々なシナリオでの再現性試験 | [21 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
| ヘルプ メニュー | 〇 | 低 |  |  | × | [12 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇
| レポート機能 | 〇 | 低 |  |  | × | [12 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇